## Slide 1
BioFriends · KheAl Report 2026
요청사항별 결론 — 한 장 요약
6개 요청에 대한 답과 근거 쪽수 · 공개자료 기준 (병원·CRO 실견적, KheAl 원가·판매가는 미확정)
15
요청 | 결론 | 쪽
시장조사 창상피복재 | 글로벌 16.2조원(2025) · 국내 3,319억원. KheAl 영역(폼 외 습윤 드레싱)은 글로벌 약 6.8조원 · 국내 약 221억원 | 16
경쟁사 국내 · 해외 | 관련 14개 비교. 국내 케라틴 창상피복재는 확인되지 않음 → 벤치마크: 미국 KeraStat(510(k)) · 국내 JUVENCOLL(3등급 허가) | 17–18
신청 가능 과제 임상 · 인허가 | 지금 접수 중: 2026년 해외규격인증획득 지원사업 (3차, ~11.13, 의료기기 최대 1.5억). 2027: 범부처 첨단 의료기기 연구개발사업 등 | 24
예상 매출처 식약처 · FDA 허가 후 | 국내: 화상전문병원 · 상급종합병원 · 창상 유통사 (급여 등재가 관문). 미국: ABA 화상센터 · GPO · 전국 유통사 | 24
FDA 추가 비용 멕시코 견적 기반 | KeraStat과 같은 510(k): FDA 고정비 약 0.29억 (중소기업 감면 시). 임상이 필요하면 멕시코 2.31억(VAT 포함 2.68억) · 미국 모델 7.36억 | 22
국내 임상비 · 5억 사용 공개자료 계획 모델 | 국내 임상 5.00억 (성인 60명 · 2기관). 5억 사용 3안 비교 → 제안: 미국 510(k) 먼저 + 국내 임상은 정부과제 매칭 | 21, 22, 23
출처: FDA MDUFA Fees | CORVIA COR-COT-25-013 (견적서 원본)

## Slide 2
BioFriends · KheAl Report 2026
시장 — 경쟁구도와 KheAl 대상 시장
같은 줄 = 같은 지표 · 모두 원화 환산 (1달러 = 1,400원) · 글로벌과 국내는 조사 연도 · 기관이 달라 ‘크기 차이’만 참고
16
글로벌 회사별 점유율
Advanced Wound Management 2025 · 18.3조원 ($13.1B)
상위 4개사 44%
기타 56%
Smith+Nephew
14%
Solventum
14%
Mölnlycke
10%
ConvaTec
6%
회사 전체 점유율 — 개별 제품(Mepilex · AQUACEL · KeraStat) 점유율 아님
글로벌 · 미국
국내
① 창상피복재 전체
드레싱 시장 전체
16.2조원
2025 · 2030년 22.3조원
미국 2.8조원
3,319억원
2022 · 최종 구입가
② 첨단 드레싱
폼 + 습윤 계열 (거즈 · 음압 제외)
9.0조원
2025 · 2030년 13.2조원
1,307억원
2022 · 급여 청구 기준
③ 폼 외 습윤 드레싱
KheAl 영역 (하이드로겔 · 하이드로콜로이드 · 알지네이트 등)
약 6.8조원
첨단 × (1 − 폼 23.6%) 추정
약 221억원
급여 청구 중 14%
핵심
KheAl 영역(폼 외 습윤 드레싱) = 글로벌 약 6.8조원 · 국내 약 221억원 → 국내는 작은 틈새, 해외 진출(510(k))을 함께 가야 하는 이유
출처: Smith+Nephew 2025 Annual Report | MarketsandMarkets | MarketsandMarkets US | Grand View Research (폼 23.6%) | KIND 티앤엘 2025 공시

## Slide 3
BioFriends · KheAl Report 2026
경쟁제품 — 국내 · 해외 관련 제품 14개
‘바르는 겔’ 6개가 직접 경쟁 · 국내 케라틴 창상피복재는 확인되지 않음 · 해외 케라틴 3종 중 KeraStat이 핵심 벤치마크
17
구분 | 제품 · 회사 | 지역 | 형태 · 핵심 성분 | 주 용도 | KheAl 대비 | 관계
바르는 겔 하이드로겔 | JUVENCOLL 디메드리소스 · 제허 19-314호 | 국내 | 하이드로겔 기반 창상피복재 | 창상 관리 · 삼출물 흡수 | 국내 허가 선례 (3등급) | 직접 경쟁
 | 써지큐어 Surgicure 티앤알바이오팹 | 국내 | 국소 하이드로겔 · 돼지 유래 ECM | 상처 보호 · 흉터 관리 | 바르는 겔 · 2등급 | 직접 경쟁
 | 메디폼® H 제네웰 · 제인 08-306호 | 국내 | 패치형 하이드로겔 | 가벼운 상처 보호 | 붙이는 형태 | 일부 겹침
 | IntraSite Gel Smith+Nephew | 해외 | 무정형 하이드로겔 | 괴사조직 제거 · 화상 | 케라틴 없음 · 같은 사용 상황 | 직접 경쟁
 | Purilon® Gel Coloplast | 해외 | CMC + 칼슘 알지네이트 겔 | 건조 · 괴사 상처 · 1~2도 화상 | 알지네이트 겔 — 조성 가장 유사 | 직접 경쟁
 | Nu-Gel™ Solventum | 해외 | 하이드로겔 + 알지네이트나트륨 | 수분 공급 · 자가용해 보조 | 알지네이트 겔 선례 | 직접 경쟁
케라틴 같은 원료 | KeraStat® Gel · Cream KeraNetics · FDA K162759 / K192386 | 해외 | 5% 사람 모발 케라틴 겔 · 크림 | 부분층 화상 · 피부 손상 | 다음 장 상세 비교 | 핵심 벤치마크
 | ProgenaMatrix® ProgenaCare · FDA K182010 | 해외 | 사람 모발 케라틴 매트릭스 | 부분·전층 창상 · 1~2도 화상 | 같은 원료 · 시트형 | 원료 동일
 | Keramatrix® Biowound Solutions | 해외 | 양모 유래 케라틴 드레싱 | 부분·전층 창상 | 양모 케라틴 · 시트형 | 원료 유사
콜라겐 · HA 소재 인접 | CUREWEL Dmed | 국내 | 콜라겐 매트릭스 | 화상 · 창상 관리 · 보습 | 매트릭스형 | 소재 인접
 | HYPLAST 원메디슨 (국내 유통) | 국내 | 아텔로콜라겐 + 히알루론산나트륨 | 창상 · 2도 화상 보호 | 콜라겐 + HA 조합 | 소재 인접
 | Fibracol™ Plus Solventum | 해외 | 콜라겐 90% + 칼슘 알지네이트 10% | 흡수 · 겔 형성 · 습윤 | 단백질 + 알지네이트 조합 | 소재 인접
 | Hyalomatrix® Anika · FDA K073251 | 해외 | 히알루론산 에스터 + 실리콘 막 | 2도 화상 · 부분·전층 창상 | HA 소재 · 시트형 | 소재 인접
세포치료제 의약품 | 케라힐-알로 바이오솔루션 | 국내 | 동종 각질세포 하이드로겔 · 시린지 | 심부 2도 화상 재상피화 | 같은 시린지 겔 · 의약품 | 다른 허가 경로
관련도가 낮아 제외: 항균 드레싱 5종 (메디솝 AG+ · 메디폼 실버 플러스 · Mepilex Ag · AQUACEL Ag+ Extra · Acticoat) · 흡수형 3종 (테라솝 알지 플러스 · 이지덤 · Suprasorb A) · Suprathel · 칼로덤
출처: Dmed | 티앤알바이오팹 써지큐어 | Coloplast Purilon | Solventum Nu-Gel | FDA K162759 | FDA K182010 | GUDID Keramatrix | Hyalomatrix K073251 | 원메디슨 HYPLAST | 케라힐-알로

## Slide 4
BioFriends · KheAl Report 2026
벤치마킹 제품 — 미국 FDA: KeraStat® · 국내 식약처: JUVENCOLL
KeraStat은 미국 510(k) 허가 선례, JUVENCOLL은 국내 창상피복재 허가 선례 — KheAl은 4등급 품목(B07070.07) 예상
18
미국 FDA 벤치마크 — KeraStat® Gel (KeraNetics)
허가 경로
510(k) · 실질적 동등성
번호 · 허가일
K162759 · 2017.06.02
제품코드
KGN · 처방용 (Rx)
비교 대상
Keratec Wound Dressings
제품
5% 사람 모발 케라틴 겔 · 5 mL · 멸균 1회용
적응증
1~2도 화상 · 찰과상 · 수술창 (3도 제외)
가격
$73 / 5 mL ≈ 10.2만원 (2024 공개 조달가)
인정 작용은 ‘보호 · 흡수 · 습윤’ (약효 아님) · 화상 임상은 30명 중 14명 등록 후 조기 종료
국내 식약처 벤치마크 — JUVENCOLL (디메드리소스)
품목군
창상피복재 — 2차치유폼제창상피복재
품목분류 · 등급
B07070.12 · 3등급 (허가 대상)
허가번호 · 시점
제허 19-314호 · 2019.05 식약처 허가
모델
JC-10 외 2건
주성분
하이드로겔 기반 (보도)
판매
한국파비스제약 → 동국생명과학 (2021 판매대행)
해외
미국 FDA 승인 보도 (510(k) 번호 미확인)
3등급 품목이라 4등급(KheAl 목표)보다 심사 자료 부담이 작음 → 품목 분류 전략의 참고 사례
창상피복재 품목 분류 비교
B07070.12 2차치유폼제 (JUVENCOLL) 3등급
B07070.04 2차치유하이드로겔 3등급
B07070.07 생체유래흡수성 (KheAl) 4등급
핵심
KheAl은 사람 유래 케라틴 때문에 4등급 예상 → 식약처 품목 분류 확정이 첫 단계, 미국은 KeraStat을 비교 대상으로 510(k)
출처: FDA K162759 | KeraNetics KeraStat Gel | 2024 Combat/Safeguard Price List | 한국파비스제약 쥬벤콜 | 메디팜헬스뉴스 쥬벤콜 | 메디게이트 동국생명과학 | 심평원 치료재료 분류

## Slide 5
BioFriends · KheAl Report 2026
케라틴 효과 근거 — 원문 그림과 핵심 수치
동물에서는 콜라겐 드레싱 수준의 효과 · 사람 대상 연구는 결과가 엇갈리고 유의차 없음 → KheAl 비교임상의 여지
19
① 동물 · 돼지 화상 (2016)
원문 Fig.1 · 상처 사진 0→30일
상처가 완전히 닫히기까지 걸린 날 (짧을수록 좋음)
콜라겐 드레싱
24.2일
케라틴 겔 A
25.0일
케라틴 겔 B
25.8일
은 연고 (SSD)
34.6일
케라틴 ≈ 콜라겐, 은 연고보다 약 9일 빠름
• 업계 표준인 콜라겐 드레싱과 비슷한 수준
• 한계: 돼지 14마리 동물시험 · 사람 근거 아님
② 사람 · 방사선 피부염
원문 Fig.1 · 평균 피부염 점수 추이 (유방암)
2도 이상 피부염 발생률 (낮을수록 좋음)
유방암
KeraStat
30.8%
표준관리
54.5%
두경부암
KeraStat
75%
표준관리
58%
두 연구 결과가 반대 · 둘 다 유의차 없음
• 각 24명 소규모 · p = 0.41 / 0.67
• 기타: 화상 임상 14/30명 조기 종료 · 당뇨발 12주 치유 격주 77% vs 주 1회 69% (대조군 없음)
핵심
동물에선 콜라겐 수준 효과, 사람 대상 확증은 아직 없음 → 제대로 설계된 비교임상 자체가 KheAl의 차별점
출처: Poranki 2016 (돼지 화상) | Breast RD Pilot 2023 | Head & Neck RD Pilot 2024 | NCT03564795 | ProgenaMatrix DFU

## Slide 6
BioFriends · KheAl Report 2026
KheAl 검증 4단계 — 케라틴의 기여는 따로 증명한다
임상시험은 완제품 성능만 보여줌 → 케라틴의 몫은 ‘케라틴을 뺀 조성’과 비교해야 분리됨
20
KheAl 완제품
Keratin + Alginate + HA
보호·습윤은 알지네이트·HA만으로도 가능 → 케라틴의 추가 효과를 보여줘야 차별화
1
원료 품질
멸균·보관 후에도 케라틴 특성이 유지되나?
원료 분석 · 완제품 비교
2
케라틴 기여
케라틴을 뺀 조성보다 세포·면역 반응이 더 좋은가?
KheAl vs 알지네이트+HA vs 케라틴 단독
3
사용 편의
흡수·보습·바르기·잔류·제거가 더 나은가?
실험실 · 사용성 비교
4
임상 효과
피부 재생·통증·교체 횟수·처치 시간이 나아지나?
성인 2도 화상 비교임상
주장 순서
보호 · 습윤
사용 편의
임상 성능
케라틴 기여
출처: FDA K162759 | Keratin Macrophage Study | BioFriends KheAl 제품자료

## Slide 7
BioFriends · KheAl Report 2026
국내 인허가 · 임상 절차 — 6단계와 임상시험 설계
실제 견적 전이라 절차만 표시 · 목표 품목: 생체유래흡수성창상피복재 B07070.07 (4등급)
21
1 품목 · 사용목적 확정
B07070.07 · 흡수 · 사용기간
2 부족 자료 점검
성능 · 안전성 · 멸균 · 안정성
3 임상 계획
비교군 · 평가 · 환자 수
4 식약처 · IRB 승인
계획 승인 · 보험 · 계약
5 임상 수행 · 분석
등록 · 추적 · 통계 · 보고서
6 품목허가
기술문서 · GMP
품질 · GMP
제조공정 · 원료관리 · 멸균 · 포장 · 안정성
비임상 · 성능
생물학적 안전성 · 흡수 · 보습 · 바르기 · 사용적합성
임상 · 규제
식약처 계획승인 · IRB · 병원 · 비교군 · 통계
임상시험 설계안 — 성인 2도 화상, 기존 드레싱과 비교
대상
성인 · 감염이 조절된 2도 화상
3도 · 활동성 감염 제외
비교
KheAl vs 기존 습윤 드레싱
또는 병원 표준처치
규모
병원 2곳 · 무작위 배정
총 60명 (예산 기준 가정)
평가
1차 상처가 완전히 덮이는 시간
2차 통증 · 교체 횟수 · 처치 시간 · 안전성
방문 (1인 5회)
선별
Day 1 첫 적용
Day 7
Day 14
Day 21 또는 완치
핵심
계약 전 병원별 모집 가능성 조사 필수 — KeraStat 화상 시험은 30명 계획 중 14명 등록 후 조기 종료
출처: 의료기기 품목 및 품목별 등급 규정 | 식약처 창상피복재 통합 가이드라인 | ClinicalTrials.gov NCT03564795

## Slide 8
BioFriends · KheAl Report 2026
FDA 510(k) 과정과 국가별 임상비용
KeraStat이 간 510(k) 경로를 그대로 따름 · 비용은 견적 1건(멕시코) + 공개자료 모델(미국 · 한국) · 1달러 = 1,400원
22
KeraStat
(실제)
원료 · 시험
생체적합성 · 동물
510(k) 제출
비교대상 Keratec
2017.06.02 허가
K162759
2020 Cream 허가
K192386
유통
Combat Medical · ASPN
KheAl
(계획)
Pre-Sub 사전상담
(무료)
시험 보완
생체적합성 · 원료 안전성
510(k) 제출
비교대상 KeraStat Gel
FDA 심사
(목표 90일)
시설 등록 · 미국 대리인
판매 시작
KheAl FDA 고정비 약 0.29억 = 510(k) 심사 수수료 $7,163 (중소기업 인정 시, 일반 $28,653) + 시설 등록 $13,785 / 년 (FY2027) · 시험 보완 · 컨설팅은 Pre-Sub 후 견적
임상실험 수행 예상 실험비용
멕시코
실제 견적 (CORVIA, 2025.07)
2.31억
40명 · 1기관 · VAT 포함 2.68억
견적 검산: 소계 불일치 3곳 · 방문일정 · 의약품용 항목 → 재견적 필요
미국
공개 단가 모델
7.36억
60명 · 2기관 · 예비비 15% 포함
대상자 방문 · 처치 2.87억이 최대 · FDA 비용 별도
한국
공개자료 계획 모델
5.00억
60명 · 2기관 · 5회 방문
치료 · 추적 1.55억이 최대 · IRB · 간접비 20% 공개 기준 반영
핵심
510(k)만이면 고정비 약 0.29억 · 임상까지 필요하면 국가별 2.3~7.4억 → Pre-Sub로 임상 필요 여부부터 확정
출처: FDA K162759 | FDA K192386 | FDA MDUFA FY2027 | CORVIA 견적서 | UVA Clinical Research Fees | 한강성심병원 IRB · 간접비

## Slide 9
BioFriends · KheAl Report 2026
5억원 사용 계획 — 3가지 안 비교
병원·CRO 견적 · 판매가 확정 전 공개자료 기준 · 각 안의 비용은 앞 장 산출값
23
안 A 국내 임상 우선
쓰는 곳
국내 임상 5.00억 전액
얻는 것
식약처 허가용 임상 완료
남는 돈
0 → 허가 수수료 · GMP · 급여 등재 비용 별도
위험
예비비 0.55억뿐 · 미국 진출은 그다음
안 B 미국 510(k) 우선 ★ 제안
쓰는 곳
FDA 고정비 0.29억 + 국내 임상 준비 0.45억 (설계 · 기관 선정 · IRB)
얻는 것
KeraStat 경로로 미국 판매 허가 가능성 조기 확인
남는 돈
약 4.3억 → 시험 보완 · 컨설팅 후 국내 임상 매칭 재원
위험
FDA가 임상 요구 시 임상비 추가 (22쪽: 2.3~7.4억)
안 C 정부과제 매칭
쓰는 곳
5억을 KMDF 임상 과제의 기업부담금으로
얻는 것
예시: 정부지원 75% 한도면 총사업비 최대 20억
남는 돈
과제 기간 동안 분할 집행
위험
선정 불확실 · 2027 공고 시기 의존
제안 (B + C): 지금은 FDA 510(k)를 KeraStat 경로로 소액 준비하고, 남은 재원은 2027 KMDF 임상 과제의 기업부담금으로 써서 국내 임상을 정부 지원과 함께 수행
참고: 국내 4등급 허가 수수료 (임상자료 포함, 전자민원) 약 150만원 — 신개발의료기기 해당 시 수수료 대폭 인상 보도 → 해당 여부 확인 · ‘75%’는 국가연구개발 일반 기준 예시, 공고별 확인
출처: FDA MDUFA Fees | 의료기기 허가 수수료 정리 (CLARE Partners) | 신개발의료기기 수수료 보도 (서울경제) | KMDF 공고

## Slide 10
BioFriends · KheAl Report 2026
신청 가능 과제 · 허가 후 예상 매출처
과제는 정식 공고명 · 주관 부처 그대로 표기 · 지금 접수 중: 2026년 해외규격인증획득 지원사업 (3차)
24
신청 가능 과제 (정식 명칭 · 주관)
시기 | 과제명 · 주관 부처 | 지원 내용 | 일정
지금 | 2026년 해외규격인증획득 지원사업 (3차) 중소벤처기업부 · 해외규격인증획득지원센터 | 해외 인증 · 시험 · 컨설팅 50~70% · 의료기기 최대 1.5억 | 10.14~11.13 접수 중
지금 | Small Business Determination (SBD) Program 미국 FDA (CDRH) | 510(k) 수수료 감면 $28,653 → $7,163 | 매년 신청
지금 | Q-Submission Program (Pre-Submission) 미국 FDA (CDRH) | 510(k) 제출 전 자료 범위 확인 · 무료 | 상시
2027 | 범부처 첨단 의료기기 연구개발사업 — 의료현장 진입 역량 강화 (임상 · 규제과학) 범부처의료기기연구개발사업단 (KMDF) · 과기정통부 · 산업부 · 복지부 · 식약처 | 허가용 국내 · 국외 임상 (RFP별 규모) | 2026: 2.19~3.9 · 6.9~6.29
2027 | 2026년 글로벌 규제 대응 비용 지원 사업 (의료기기) 보건복지부 · 한국보건산업진흥원 (K-VIP) | FDA · EMA 등 해외 인허가 · 유지 · 갱신 비용 | 2026: 3차 9.28 마감
허가 후 | 2026년 국산의료기기 사용자(의료기관) 임상평가 지원 사업 보건복지부 · 한국보건산업진흥원 | 단년 0.75억 · 단일기관 다년 1.2억 · 다기관 다년 2억 | 2026: ~2.6 마감
허가 후 예상 매출처
국내 — 식약처 허가 후
관문 품목허가 → 치료재료 급여 결정 (심평원) → 병원 재료위원회
화상전문병원
한림대 한강성심병원 · 베스티안
상급종합병원
서울대 · 서울아산 · 세브란스 · 삼성서울
창상 유통
CareCamp · 원메디슨 등
미국 — FDA 510(k) 후
관문 510(k) → 병원 formulary · GPO 계약 → 유통사 등록
ABA 화상센터
MedStar · UNC Jaycee · Harborview · Vanderbilt
구매조직 (GPO)
병원 · 외래 구매조직 · 창상 클리닉
전국 유통
Medline · Cardinal Health · McKesson
핵심
지금: 해외규격인증 3차(~11.13) · FDA SBD 신청 → 2027 KMDF 공고 전 임상계획 준비 · 첫 매출처는 화상전문병원 연구자 임상
출처: 해외규격인증획득 지원사업 3차 (KDI) | KMDF 2026 제1차 공고 | KHIDI 사업공고 | KHIDI 사용자 임상평가 | FDA SBD | 한림대 한강성심병원 | MedStar Burn Center